附件

福建省2020年职业卫生技术服务机构

实验室检测能力比对结果

一、考核情况

本年度参加职业卫生技术服务机构实验室检测能力比对考核工作共有6家省外甲级机构和14家注册地在闽的机构（其中甲级2家、乙级10家、丙级2家），发出考核盲样20份共有样品100个。截至2020年9月25日，共19家机构按时提交检测数据和实验视频录像资料，1家机构未提交检测数据；收回的实验结果报告19份、检测数据95个，检测数据中可疑的3个，满意的30个，优秀的62个。

二、考核结果

经综合评定检测数据结果，此次实验室检测能力比对考核结果如下：考核等级为“优秀”的分别是福建省职业病与化学中毒预防控制中心、福建拓普检测技术有限公司、中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司、浙江建安检测研究院有限公司、世纪万安科技（北京）有限公司等5家机构；福建共益安全环保科技有限公司、福建中科职业健康评价有限公司等8家机构考核等级为“良好”；厦门市华测检测技术有限公司等4家机构考核等级为“合格”；北京化工职业病防治院、厦门市九安安全检测评价事务所有限公司、福建省职科卫生技术检测评价有限公司等3家机构考核结果等级为“不合格”（附后）。

三、项目选择

本次选择工作场所空气中有害因素苯、甲苯、二甲苯、铅及粉尘中游离二氧化硅的检测为比对考核项目，比对考核样品来源于广东省职业病防治院的质量控制样品，质量控制样品说明书上描述说明各样品均匀性和稳定性均良好，本次比对结果报告中出现的离群值不是由样品差异所致。实验室间比对样品参考值见下表：

| 项目名称 | 编号 | 参考值 |
| --- | --- | --- |
| 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯 | GDOHZKTG014-1 | 苯42.2±4.3μg/管 |
|  |  | 甲苯76.0±7.6μg/管 |
|  |  | 邻二甲苯92.6±9.3μg/管 |
|  | GDOHZKTG014-2 | 苯83.3±8.4μg/管 |
|  |  | 甲苯151.5±10.6μg/管 |
|  |  | 邻二甲苯186.2±14.9μg/管 |
| 滤膜中铅 | GDOHZKTG007-1 | 15.0±1.2μg/张 |
|  | GDOHZKTG007-2 | 30.0±2.4μg/张 |
| 粉尘中游离 二氧化硅 | GDOHZKTG012-1 | 13.0-17.6％ |
|  | GDOHZKTG012-2 | 35.4-47.8％ |

四、评定规则

参照《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS GL 02:2018）要求，本次比对以每个实验室报告的检测样品结果为基础，采用稳健统计技术进行处理，剔除明显错误的结果后，计算结果的中位值、标准四分位数间距，分别计算每个实验室提交结果的Z比分数。|Z|≤1，结果为“优秀”；1＜|Z|≤2，结果为“满意”；2＜|Z|＜3，结果为“可疑”；|Z|≥3，结果为“不满意”。报名参加且收到样品但未提交样品检测结果的，直接评定为不满意。

在单项比对判定结果的基础上，对参加比对考核的机构进行实验室比对能力综合评定，判定原则如下表：

| 序号 | 综合评定原则 | 综合评定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单项检测结果均为“优秀” | 优秀 |
| 2 | 单项检测结果“优秀”≥3项，其余项为“满意”或以上 | 良好 |
| 3 | 单项检测结果“优秀”<3项但均为“满意”以上 | 合格 |
| 4 | 单项检测结果有“不满意”项或和“可疑”≥1项 | 不合格 |

福建省2020年职业卫生检测实验室比对考核结果汇总表

| 实验室代码 | 单位名称 | 苯 |  |  | 甲苯 |  |  | 二甲苯 |  |  | 滤膜中铅 |  |  | 粉尘中游离二氧化硅 |  |  | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品 水平 | Z值 | 结果评定 | 样品 水平 | Z值 | 结果 评定 | 样品水平 | Z值 | 结果评定 | 样品 水平 | Z值 | 结果评定 | 样品水平 | Z值 | 结果评定 |  |
| 001 | 北京化工职业病防治院 | 第1组 | 0.43 | 优秀 | 第1组 | 1.89 | 满意 | 第1组 | 2.14 | 可疑 | 第2组 | 0.38 | 优秀 | 第1组 | 0.14 | 优秀 | 不合格 |
| 002 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 第2组 | 1.08 | 满意 | 第2组 | 1.26 | 满意 | 第2组 | 0.73 | 优秀 | 第2组 | 0.45 | 优秀 | 第2组 | -0.09 | 优秀 | 良好 |
| 003 | 世纪万安科技（北京）有限公司 | 第1组 | 0.49 | 优秀 | 第1组 | 0.71 | 优秀 | 第1组 | -0.20 | 优秀 | 第1组 | 0.69 | 优秀 | 第2组 | -0.16 | 优秀 | 优秀 |
| 004 | 浙江多谱检测科技有限公司 | 第1组 | -0.95 | 优秀 | 第1组 | -0.75 | 优秀 | 第1组 | -1.13 | 满意 | 第1组 | -0.14 | 优秀 | 第1组 | -0.25 | 优秀 | 良好 |
| 005 | 福建中检康泰检测技术有限公司 | 第2组 | -0.39 | 优秀 | 第2组 | -1.49 | 满意 | 第2组 | -0.39 | 优秀 | 第1组 | -0.14 | 优秀 | 第1组 | -0.84 | 优秀 | 良好 |
| 006 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 | 第2组 | 0.64 | 优秀 | 第2组 | 0.61 | 优秀 | 第2组 | 1.36 | 满意 | 第1组 | -0.14 | 优秀 | 第2组 | -0.25 | 优秀 | 良好 |
| 007 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 第2组 | -0.24 | 优秀 | 第2组 | -0.03 | 优秀 | 第2组 | -0.14 | 优秀 | 第1组 | 0.14 | 优秀 | 第2组 | -0.57 | 优秀 | 优秀 |
| 008 | 福建汇顺检测集团有限公司 | 第2组 | 1.11 | 满意 | 第2组 | 1.10 | 满意 | 第2组 | 1.11 | 满意 | 第2组 | 1.31 | 满意 | 第1组 | 1.31 | 满意 | 合格 |
| 009 | 福建省环安检测评价有限公司 | 第1组 | 0.91 | 优秀 | 第1组 | 0.25 | 优秀 | 第1组 | 0.68 | 优秀 | 第2组 | 1.45 | 满意 | 第2组 | 0.20 | 优秀 | 良好 |
| 010 | 泉州市安科职业卫生技术服务有限公司 | 第2组 | -1.68 | 满意 | 第2组 | -1.00 | 满意 | 第2组 | -1.13 | 满意 | 第1组 | -1.25 | 满意 | 第1组 | -0.65 | 优秀 | 合格 |
| 011 | 福建拓普检测技术有限公司 | 第1组 | 0.43 | 优秀 | 第1组 | -0.35 | 优秀 | 第1组 | 0.16 | 优秀 | 第2组 | 0.09 | 优秀 | 第1组 | 0.53 | 优秀 | 优秀 |
| 012 | 福建共益安全环保科技有限公司 | 第2组 | -0.61 | 优秀 | 第2组 | -0.36 | 优秀 | 第2组 | -1.26 | 满意 | 第2组 | -0.41 | 优秀 | 第1组 | -1.96 | 满意 | 良好 |
| 013 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 第1组 | -1.49 | 满意 | 第1组 | -0.88 | 优秀 | 第1组 | -1.25 | 满意 | 第1组 | -1.25 | 满意 | 第2组 | -1.02 | 满意 | 合格 |
| 014 | 福建中科职业健康评价有限公司 | 第1组 | -0.89 | 优秀 | 第1组 | -1.13 | 满意 | 第1组 | -0.41 | 优秀 | 第1组 | 0.69 | 优秀 | 第1组 | 0.53 | 优秀 | 良好 |
| 015 | 福建省安全生产科学研究院 | 第2组 | -0.39 | 优秀 | 第2组 | -0.36 | 优秀 | 第2组 | -1.13 | 满意 | 第2组 | -0.48 | 优秀 | 第2组 | -0.32 | 优秀 | 良好 |
| 016 | 厦门建环检测技术有限公司 | 第1组 | 1.99 | 满意 | 第1组 | 1.51 | 满意 | 第1组 | 1.09 | 满意 | 第2组 | 0.02 | 优秀 | 第2组 | -0.45 | 优秀 | 合格 |
| 017 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 第1组 | -0.65 | 优秀 | 第1组 | -0.70 | 优秀 | 第1组 | -0.82 | 优秀 | 第1组 | 0.69 | 优秀 | 第1组 | 0.14 | 优秀 | 优秀 |
| 018 | 厦门市九安安全检测评价事务所有限公司 | 第2组 | 1.58 | 满意 | 第2组 | 1.42 | 满意 | 第2组 | 1.36 | 满意 | 第2组 | -2.26 | 可疑 | 第2组 | 2.86 | 可疑 | 不合格 |
| 019 | 福建省职科卫生技术检测评价有限公司 | 第2组 | 未提交结果 | 不满意 | 第2组 | 未提交结果 | 不满意 | 第2组 | 未提交结果 | 不满意 | 第1组 | 未提交结果 | 不满意 | 第2组 | 未提交结果 | 不满意 | 不合格 |
| 020 | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心 | 第1组 | -0.29 | 优秀 | 第1组 | -0.55 | 优秀 | 第1组 | -0.27 | 优秀 | 第2组 | -0.55 | 优秀 | 第2组 | -0.20 | 优秀 | 优秀 |