## 64排CT
64排及以上CT技术参数（征求意见稿）
|  |  | 技术和性能参数名称 | 要求
★一、基本要求 | 1.探测器参数 | 1 | 探测器物理排数≥64排 | 满足
|  | 2 | 探测器物理Z轴宽度(单套、双套、立体等具体数值)≥40mm | 满足
|  | 3 | 具备DAS高集成化数据采集系统 | 满足
|  | 4 | 准直器具备后准直器能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线 | 满足
|  | 5 | 具备3D防散射栅格 | 满足
| 2.扫描机架参数 | 1 | 具备语音呼吸导航系统 | 满足
|  | 2 | 具备视觉呼吸导航系统 | 满足
|  | 3 | 具备内外激光定位灯 | 满足
| 3.扫描床参数 | 1 | 具备扫描床控制脚踏开关 | 满足
|  | 2 | 提供头套，膝垫以及一体化扫描床点滴架、托盘架、单架、一体化集成生理信号门控单元等其他附件 | 满足
| 4.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 满足
|  | 2 | 具备USB外置硬盘接口 | 满足
|  | 3 | 具备DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 满足
| 5.扫描和重建参数 | 1 | 具备散射伪影校正算法 | 满足
| 6.心脏成像功能 | 1 | 具备ECG实时监测 | 满足
|  | 2 | 具备ECG自动毫安调控功能 | 满足
|  | 3 | 具备主控台心电图显示和保存功能 | 满足
|  | 4 | 具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择 | 满足
| 7.原厂图像后处理工作站及应用软件 | 1 | 具备放射科信息管理系统自动连接功能 | 满足
|  | 2 | 具备图像三维分析系统
|  | 3 | 提供多平面重建功能（MPR、MIP、MinIP、VR)
|  | 4 | 具备容积仿真内窥镜功能
|  | 5 | 具备自动轮廓勾画
|  | 6 | 具备序列对比工具
|  | 7 | 具备动态三维分析工具
|  | 8 | 具备曲面重建感兴趣区放置工具
|  | 9 | 具备多期相融合分析技术
|  | 10 | 具备电影模式工具
|  | 11 | 具备透明重建工具
|  | 12 | 具备自动中心工具
|  | 13 | 具备管腔分析工具
|  | 14 | 具备组织器官自动及手动分割模式
| 8.CT 4D灌注软件 | 1 | 具备通用灌注分析参数 | 满足
|  | 2 | 具备自动分析血容量、血流量、平均通过时间、毛细血管表面渗透性、对比剂到达时间 | 满足
|  | 3 | 具备标准灌注模板 | 满足
|  | 4 | 具备脑卒中灌注模板 | 满足
| 9.全自动心脏及血管分析软件 | 1 | 具备冠状动脉树自动提取 | 满足
|  | 2 | 具备冠状动脉名称自动标识 | 满足
|  | 3 | 具备冠状动脉长度测量 | 满足
|  | 4 | 具备冠脉横断面积测量 | 满足
|  | 5 | 具备冠脉狭窄度测量 | 满足
|  | 6 | 具备冠脉管腔体积测量 | 满足
|  | 7 | 具备冠脉平均直径测量 | 满足
|  | 8 | 具备冠状斑块彩色编码定性分析 | 满足
|  | 9 | 具备冠脉斑块体积定量分析 | 满足
|  | 10 | 具备心功能自动及手动分析软件 | 满足
|  | 11 | 具备冠脉钙化积分软件 | 满足
|  | 12 | 具备CTA一站式重建功能 | 满足
|  | 13 | 具备自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 | 满足
|  | 14 | 具备自动探查血管中轴 | 满足
|  | 15 | 具备管腔曲面重建成像 | 满足
|  | 16 | 具备最佳纵轴重建成像 | 满足
|  | 17 | 具备对操作者选定血管节段进行定性和定量分析 | 满足
|  | 18 | 具备通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像 | 满足
| 10.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 提供信息化活塞式高压注射器，具备高压注射数据上传至PACS等信息系统的功能（以产品说明书所述功能为准）。 高压注射器品牌可参考以下厂商（包括但不限于）：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃等。 最终产品需满足采购人实际使用需求。 | 满足
|  | 2 | 提供医用铅衣、铅手套、铅围脖、铅帽、铅毯等防辐射用品 | 满足
|  | 3 | 提供包括但不限于头套，膝垫、全套质控水模等附件 | 满足
|  | 4 | 提供人工智能影像辅助诊断软件（三类注册证）(包括但不限于注册应用于冠脉CTA、头颈CTA、肺结节、肝脏、肋骨骨折、骨龄等相关功能） | 满足
|  | 5 | 稳压电源 | 满足
|  | 6 | 可提供的原厂图像后处理工作站数量1套 | 满足
二、技术要求 | 1.探测器参数 | 1 | ▲每排探测器物理单元数 | ≥800个
|  | 2 | ▲探测器Z轴单元最小物理尺寸 | ≤0.625mm
| 2.球管和高压参数 | 1 | ▲高压发生器总功率（非等效）（kW） | ≥70kw
|  | 2 | 最高输出管电流（非等效）（mA） | P≥600mA得2分； 500 mA≤P＜600mA得1分； P＜ 500mA不得分。
|  | 3 | 最低输出管电流（mA） | ≤10mA
|  | 4 | 最高输出管电压（非等效）（kV） | ≥135kV
|  | 5 | ▲球管阳极散热率（kHU/min） | ≥1000kHU/min
|  | 6 | ▲单个球管阳极热容量（等效）（MHU） | P≥20MHU得3分； 15MHU≤P＜20MHU得1分; P＜15MHU得0分。
|  | 7 | 双能量成像扫描最大管电压（kV） | ≥140kV
|  | 8 | 具备基于球管端的双能量成像管电压输出范围或者具备基于探测器端的双能量成像管电压可选择范围（kV） | 满足
|  | 9 | ▲最长连续曝光时间（s） | P＜100s不得分； 100s≤P≤200s得2分； P≥200s得3分；
|  | 10 | 具备液态金属轴承球管轴承技术 | 满足
| 3.扫描机架参数 | 1 | 机架完整（不拆外壳）的状态下，扫描架孔径（cm） | ≥70cm
|  | 2 | 滑环数据传输方式为非碳刷 | 满足
|  | 3 | ▲机架或球管物理最快转速(秒/圈) | ≤0.35秒/圈
|  | 4 | 机架倾斜角度物理倾斜 | ≥±30°
|  | 5 | 机架控制面板个数（个） | ≥2个
| 4.扫描床参数 | 1 | 螺旋扫描最大可扫描范围（cm） | ≥160cm
|  | 2 | 最大定位像可扫描长度（cm） | ≥160cm
|  | 3 | 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面 | 满足
| 5.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 主控台计算机内存（GB） | ≥32GB
|  | 2 | 主控台硬盘容量（TB） | ≥2T
|  | 3 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）（万幅） | 非压缩图像，≥30万
|  | 4 | 重建计算机内存（GB） | ≥32GB
|  | 5 | 重建计算机硬盘容量（TB） | ≥2TB
|  | 6 | 显示器尺寸（英寸） | ≥24英寸
| 6.扫描和重建参数 | 1 | 螺旋扫描最大螺距 | ≥1.5
|  | 2 | 具备门控和非门控融合扫描功能 | 满足
|  | 3 | ▲最薄扫描图像层厚（mm） | ≤0.625mm
|  | 4 | 最大扫描FOV（cm） | ≥50cm
|  | 5 | 图像重建速度（幅/秒） | ≥50幅/秒
|  | 6 | ▲具备CFDA或者NMPA注册的宽体锥束重建算法或迭代重建算法 | 满足
|  | 7 | 具备单能扫描去金属伪影算法 | 满足
|  | 8 | X-Y平面空间分辨率（MTF=0%）（LP/cm） | ≥16LP/cm
| 7.心脏成像功能 | 1 | ▲具备智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描 | 满足
| 8.4D扫描及灌注扫描功能 | 1 | 具备全脑一站式功能成像,一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 | 满足
|  | 2 | 具备脑卒中一站式联合扫描,一站式脑血管侧枝循环分析、全脑动态灌注扫描 | 满足
|  | 3 | 全脑灌注功能的灌注范围（≥4cm） | 满足
|  | 4 | 具备单器官灌注非对称采样功能 | 满足
| 9.CT 4D灌注软件 | 1 | 具备脑肿瘤灌注模板 | 满足
|  | 2 | 具备体部肿瘤灌注模板 | 满足
|  | 3 | 具备软组织灌注模板 | 满足
|  | 4 | 具备全自动肺结节分析软件 | 满足
|  | 5 | 具备全自动呼吸系统分析软件包 | 满足
|  | 6 | 具备全自动去骨软件 | 满足

## 128排CT
128排及以上CT技术参数（征求意见稿）
|  | 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求
★一、基本要求 | 1.探测器参数 | 1 | 探测器与CT为同品牌 | 满足
|  | 2 | 探测器物理排数≥128排 | 满足
|  | 3 | 探测器物理Z轴宽度(单套、双套、立体等具体数值)≥80mm | 满足
|  | 4 | 具备DAS高集成化数据采集系统 | 满足
|  | 5 | 准直器：具备后准直器能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线 | 满足
|  | 6 | 具备3D防散射栅格 | 满足
| 2.扫描机架参数 | 1 | 具备语音呼吸导航系统 | 满足
|  | 2 | 具备视觉呼吸导航系统 | 满足
|  | 3 | 具备内外激光定位灯 | 满足
| 3.扫描床参数 | 1 | 具备扫描床控制脚踏开关 | 满足
|  | 2 | 提供头套，膝垫以及一体化扫描床点滴架、托盘架、单架、一体化集成生理信号门控单元等其他附件 | 满足
| 4.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 满足
|  | 2 | 具备USB外置硬盘接口 | 满足
|  | 3 | 具备DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 | 满足
| 5.扫描和重建参数 | 1 | 具备门控和非门控融合扫描功能 | 满足
|  | 2 | 具备散射伪影校正算法 | 满足
|  | 3 | 具备单能扫描去金属伪影算法 | 满足
| 6.心脏成像功能 | 1 | 具备ECG实时监测 | 满足
|  | 2 | 具备ECG自动毫安调控功能 | 满足
|  | 3 | 具备主控台心电图显示和保存功能 | 满足
|  | 4 | 具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择 | 满足
|  | 5 | 具备智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描 | 满足
| 7.能量成像 | 1 | 最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV（≥50cm） | 满足
|  | 2 | 操作台上同时自动重建能谱图像
|  | 3 | 操作台上重建能谱图像后直接发送能谱图像至PACS
|  | 4 | 具备原始数据空间能谱分析功能
|  | 5 | 能重建出单能量图像
|  | 6 | 能重建出能谱曲线
|  | 7 | 能重建出有效原子序数
|  | 8 | 具备虚拟平扫技术
|  | 9 | 双能量成像时的高能量KV数据（≥40KV）
| 8.能量成像分析平台 | 1 | 具备能量肌腱韧带成像 | 满足
|  | 2 | 具备能量结石分析功能
|  | 3 | 具备能量钙化斑块去除功能
|  | 4 | 具备能量痛风分析功能
|  | 5 | 具备能量肺结节分析功能
|  | 6 | 具备能量肺栓塞分析功能
|  | 7 | 具备能量骨密度测量功能
|  | 8 | 具备能量软组织类MR成像
|  | 9 | 具备能量甲状腺摄碘率定量分析功能
|  | 10 | 具备能量绿色尿路造影成像
|  | 11 | 具备能量下肢静脉优化显像功能
|  | 12 | 具备能量胸水分析工具
|  | 13 | 具备能量肝灌注分析工具
|  | 14 | 具备能量尘肺成像
|  | 15 | 具备能量斑块成分成像
|  | 16 | 具备能量放化疗疗效分析工具
| 9.原厂图像后处理工作站及应用软件 | 1 | 具备放射科信息管理系统自动连接功能 | 满足
|  | 2 | 具备图像三维分析系统
|  | 3 | 提供多平面重建功能（MPR、MIP、MinIP、VR)
|  | 4 | 具备容积仿真内窥镜功能
|  | 5 | 具备自动轮廓勾画
|  | 6 | 具备序列对比工具
|  | 7 | 具备动态三维分析工具
|  | 8 | 具备曲面重建感兴趣区放置工具
|  | 9 | 具备多期相融合分析技术
|  | 10 | 具备电影模式工具
|  | 11 | 具备透明重建工具
|  | 12 | 具备自动中心工具
|  | 13 | 具备管腔分析工具
|  | 14 | 具备组织器官自动及手动分割模式
| 10.CT 4D灌注软件 | 1 | 具备通用灌注分析参数 | 满足
|  | 2 | 具备自动分析血容量、血流量、平均通过时间、毛细血管表面渗透性、对比剂到达时间
|  | 3 | 具备标准灌注模板
|  | 4 | 具备脑卒中灌注模板
|  | 5 | 具备脑肿瘤灌注模板
|  | 6 | 具备体部肿瘤灌注模板
|  | 7 | 具备软组织灌注模板
|  | 8 | 具备全自动肺结节分析软件
|  | 9 | 具备全自动呼吸系统分析软件包
|  | 10 | 具备全自动去骨软件
|  | 11 | 具备能谱分析平台
| 11.全自动心脏及血管分析软件 | 1 | 具备冠状动脉树自动提取 | 满足
|  | 2 | 具备冠状动脉名称自动标识
|  | 3 | 具备冠状动脉长度测量
|  | 4 | 具备冠脉横断面积测量
|  | 5 | 具备冠脉狭窄度测量
|  | 6 | 具备冠脉管腔体积测量
|  | 7 | 具备冠脉平均直径测量
|  | 8 | 具备冠状斑块彩色编码定性分析
|  | 9 | 具备冠脉斑块体积定量分析
|  | 10 | 具备心功能自动及手动分析软件
|  | 11 | 具备冠脉钙化积分软件
|  | 12 | 具备CTA一站式重建功能
|  | 13 | 具备自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量
|  | 14 | 具备自动探查血管中轴
|  | 15 | 具备管腔曲面重建成像
|  | 16 | 具备最佳纵轴重建成像
|  | 17 | 具备对操作者选定血管节段进行定性和定量分析
|  | 18 | 具备通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像
|  | 20 | 具备全自动结肠自动分析软件包 | 满足
| 12.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 须提供信息化活塞式高压注射器，具备高压注射数据上传至PACS等信息系统的功能（以产品说明书所述功能为准）。 高压注射器品牌可参考以下厂商（包括但不限于）：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃等。最终产品需满足采购人实际使用需求。 | 满足
|  | 2 | 提供医用铅衣、铅手套、铅围脖、铅帽、铅毯等防辐射用品 | 满足
|  | 3 | 提供包括但不限于头套，膝垫、全套质控水模等附件
|  | 4 | 提供人工智能影像辅助诊断软件（三类注册证）(包括但不限于注册应用于冠脉CTA、头颈CTA、肺结节、肝脏、肋骨骨折、骨龄等相关功能）
|  | 5 | 提供不间断电源ups ，断电后可继续运行≥1h
|  | 6 | 稳压电源
|  | 7 | 可提供的原厂图像后处理工作站数量（套） | ≥1套
二、技术要求 | 1.探测器参数 | 1 | 探测器具备等距排列,且每排探测器实际最小物理单元个数≥800个或探测器具备双层/双源技术，且每排探测器实际最小物理单元个数≥640个，不含辅助(供应商须提供检测报告复印件，并加盖供应商公章) | 满足
|  | 2 | ▲探测器Z轴单元最小物理尺寸 | ≤0.625mm
| 2.球管和高压参数 | 1 | 高压发生器总功率（非等效）（kW） | ≥100kw
|  | 2 | ▲球管和CT为同品牌 | 满足
|  | 3 | ▲高压发生器和CT为同品牌 | 满足
|  | 4 | ▲最高输出管电流（非等效）（mA） | ≥700mA
|  | 5 | 最低输出管电流（mA） | ≤10mA
|  | 6 | 最高输出管电压（非等效）（kV） | ≥140kV得分，＜140kV不得分
|  | 7 | ▲球管阳极散热率（kHU/min） | ≥1600kHU/min
|  | 8 | 单个球管阳极热容量（等效）（MHU） | ≥30MHU
|  | 9 | 双能量成像扫描最大管电压（kV） | ≥140kV
|  | 10 | 基于球管端的双能量成像管电压输出范围或者基于探测器端的双能量成像管电压可选择范围（≥140kV） | 满足
|  | 11 | ▲最长连续曝光时间（s） | ≥100s
|  | 12 | 球管轴承技术为液态金属轴承 | 满足
| 3.扫描机架参数 | 1 | 机架完整（不拆外壳）的状态下，扫描架孔径（cm） | ≥70cm
|  | 2 | 机架或球管物理最快转速(秒/圈) | ≤0.30秒/圈
|  | 3 | 机架倾斜角度 | 具备物理倾斜≥±30°
|  | 4 | 机架控制面板个数（个） | ≥2个
| 4.扫描床参数 | 1 | 螺旋扫描最大可扫描范围（cm） | ≥170cm
|  | 2 | 最大定位像可扫描长度（cm） | ≥170cm
|  | 3 | 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面 | 满足
| 5.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 主控台计算机内存（GB） | ≥32G
|  | 2 | 主控台硬盘容量（TB） | ≥2TB
|  | 3 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）（万幅） | ≥50万
|  | 4 | 重建计算机内存（GB） | ≥32GB
|  | 5 | 重建计算机硬盘容量（TB） | ≥2TB
|  | 6 | 显示器尺寸（英寸） | ≥24英寸
| 6.扫描和重建参数 | 1 | 螺旋扫描最大螺距 | ≥1.5
|  | 2 | 最薄扫描图像层厚（mm） | ≤0.625mm
|  | 3 | 最大扫描FOV（cm） | ≥50cm
|  | 4 | 双能量（单套、双套、立体）扫描最大FOV（cm） | ≥50cm
|  | 5 | ▲图像重建速度（幅/秒） | ≥60幅/秒
|  | 6 | 具备CFDA或者NMPA注册的宽体锥束重建算法或迭代重建算法 | 满足
|  | 7 | X-Y平面空间分辨率（MTF=0%）（LP/cm） | ≥20LP/cm
| 7.4D扫描及灌注扫描功能 | 1 | 具备单器官灌注非对称采样功能 | 满足
|  | 2 | 具备全脑一站式功能成像，一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像
|  | 3 | 具备脑卒中一站式联合扫描,一站式脑血管侧枝循环分析、全脑动态灌注扫描
|  | 4 | 全脑灌注功能的灌注范围（≥8cm）
| 8.第三方设备及其他，（包括但不局限于 | 1 | 可提供的原厂图像后处理工作站数量（套） | ≥1套

## 256排CT
256排及以上CT技术参数（征求意见稿）
|  | 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求
一、★基本要求 | 1.探测器参数 | 1 | 探测器与CT为同品牌 | 满足
|  | 2 | 探测器物理排数≥256排或≥96排×2 | 满足
|  | 3 | 探测器具备等距排列,且每排探测器实际最小物理单元个数≥800个或探测器具备双层/双源技术，且每排探测器实际最小物理单元个数≥640个，不含辅助(供应商须提供检测报告复印件，并加盖供应商公章) | 满足
|  | 4 | 具备DAS高集成化数据采集系统 | 满足
|  | 5 | 准直器具备后准直器能够阻挡X/Y和Z轴方向的散射线 | 满足
|  | 6 | 具备3D防散射栅格 | 满足
| 2.球管和高压参数 | 1 | 高压发生器总功率（非等效）（kW） | ≥100KW
|  | 2 | 最高输出管电压（非等效）（kV） | ≥140kV
|  | 3 | 单个球管阳极热容量（等效）（MHU） | ≥30MHU
|  | 4 | 双能量成像扫描最大管电压（kV） | ≥140kV
|  | 5 | 球管具备液态轴承技术 | 满足
| 3.扫描机架参数 | 1 | 具备语音呼吸导航系统 | 满足
|  | 2 | 具备视觉呼吸导航系统
|  | 3 | 具备内外激光定位灯
| 4.扫描床参数 | 1 | 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面 | 满足
|  | 2 | 具备扫描床控制脚踏开关
|  | 3 | 提供头套，膝垫以及一体化扫描床点滴架、托盘架、单架、一体化集成生理信号门控单元等其他附件
| 5.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 支持CD/DVD读取和刻录 | 满足
|  | 2 | 具备USB外置硬盘接口
|  | 3 | 具备DICOM3.0接口，支持DICOM格式数据的传输、接收、打印、归档、查询
| 6.扫描和重建参数 | 1 | 具备门控和非门控融合扫描功能 | 满足
|  | 2 | 具备散射伪影校正算法
|  | 3 | 具备单能扫描去金属伪影算法
| 7.心脏成像功能 | 1 | 具备ECG实时监测 | 满足
|  | 2 | 具备ECG自动毫安调控功能
|  | 3 | 具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术
|  | 4 | 具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术
|  | 5 | 具备不受心率和心律限制的一站式心脏解剖+心功能成像技术
|  | 6 | 具备主控台心电图显示和保存功能
|  | 7 | 具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择
|  | 8 | 具备智能异常心率管理：自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描
| 8.4D扫描及灌注扫描功能 | 1 | 具备单器官灌注非对称采样功能 | 满足
|  | 2 | 具备全脑一站式功能成像，一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像
|  | 3 | 具备脑卒中一站式联合扫描,一站式脑血管侧枝循环分析、全脑动态灌注扫描
|  | 4 | 全脑灌注功能的灌注范围（≥16cm）
| 9.能量成像 | 1 | 最快能量时间分辨率下的能谱成像扫描FOV（≥50cm） | 满足
|  | 2 | 操作台上同时自动重建能谱图像
|  | 3 | 操作台上重建能谱图像后直接发送能谱图像至PACS
|  | 4 | 具备原始数据空间能谱分析功能
|  | 5 | 能重建出单能量图像
|  | 6 | 能重建出能谱曲线
|  | 7 | 能重建出有效原子序数
|  | 8 | 具备虚拟平扫技术
|  | 9 | 双能量成像时的高能量KV数据（≥140KV）
| 10.能量成像分析平台 | 1 | 具备能量肌腱韧带成像 | 满足
|  | 2 | 具备能量结石分析功能
|  | 3 | 具备能量钙化斑块去除功能
|  | 4 | 具备能量痛风分析功能
|  | 5 | 具备能量肺结节分析功能
|  | 6 | 具备能量肺栓塞分析功能
|  | 7 | 具备能量骨密度测量功能
|  | 8 | 具备能量软组织类MR成像
|  | 9 | 具备能量甲状腺摄碘率定量分析功能
|  | 10 | 具备能量绿色尿路造影成像
|  | 11 | 具备能量下肢静脉优化显像功能
|  | 12 | 具备能量胸水分析工具
|  | 13 | 具备能量肝灌注分析工具
|  | 14 | 具备能量尘肺成像
|  | 15 | 具备能量斑块成分成像
|  | 16 | 具备能量放化疗疗效分析工具
| 11.原厂图像后处理工作站及应用软件 | 1 | 具备放射科信息管理系统自动连接功能 | 满足
|  | 2 | 具备图像三维分析系统
|  | 3 | 提供多平面重建功能（MPR、MIP、MinIP、VR)
|  | 4 | 具备容积仿真内窥镜功能
|  | 5 | 具备自动轮廓勾画
|  | 6 | 具备序列对比工具
|  | 7 | 具备动态三维分析工具
|  | 8 | 具备曲面重建感兴趣区放置工具
|  | 9 | 具备多期相融合分析技术
|  | 10 | 具备电影模式工具
|  | 11 | 具备透明重建工具
|  | 12 | 具备自动中心工具
|  | 13 | 具备管腔分析工具
|  | 14 | 具备组织器官自动及手动分割模式
| 12.CT 4D灌注软件 | 1 | 具备通用灌注分析参数 | 满足
|  | 2 | 具备自动分析血容量、血流量、平均通过时间、毛细血管表面渗透性、对比剂到达时间
|  | 3 | 具备标准灌注模板
|  | 4 | 具备脑卒中灌注模板
|  | 5 | 具备脑肿瘤灌注模板
|  | 6 | 具备体部肿瘤灌注模板
|  | 7 | 具备软组织灌注模板
|  | 8 | 具备全自动肺结节分析软件
|  | 9 | 具备全自动呼吸系统分析软件包
|  | 10 | 具备全自动去骨软件
|  | 11 | 具备能谱分析平台
| 13.全自动心脏及血管分析软件 | 1 | 具备冠状动脉树自动提取 | 满足
|  | 2 | 具备冠状动脉名称自动标识
|  | 3 | 具备冠状动脉长度测量
|  | 4 | 具备冠脉横断面积测量
|  | 5 | 具备冠脉狭窄度测量
|  | 6 | 具备冠脉管腔体积测量
|  | 7 | 具备冠脉平均直径测量
|  | 8 | 具备冠状斑块彩色编码定性分析
|  | 9 | 具备冠脉斑块体积定量分析
|  | 10 | 具备心功能自动及手动分析软件
|  | 11 | 具备冠脉钙化积分软件
|  | 12 | 具备CTA一站式重建功能
|  | 13 | 具备自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量
|  | 14 | 具备自动探查血管中轴
|  | 15 | 具备管腔曲面重建成像
|  | 16 | 具备最佳纵轴重建成像
|  | 17 | 具备对操作者选定血管节段进行定性和定量分析
|  | 18 | 具备通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像
|  | 20 | 具备全自动结肠自动分析软件包
| 14.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 须提供信息化活塞式高压注射器，具备高压注射数据上传至PACS等信息系统的功能（以产品说明书所述功能为准）。 高压注射器品牌可参考以下厂商（包括但不限于）：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃等。 最终产品需满足采购人实际使用需求。 | 满足
|  | 2 | 提供医用铅衣、铅手套、铅围脖、铅帽、铅毯等防辐射用品 | 满足
|  | 3 | 提供包括但不限于头套，膝垫、全套质控水模等附件 | 满足
|  | 4 | 提供人工智能影像辅助诊断软件（三类注册证）(包括但不限于注册应用于冠脉CTA、头颈CTA、肺结节、肝脏、肋骨骨折、骨龄等相关功能） | 满足
|  | 5 | 不间断电源ups ，断电后可继续运行≥1h | 满足
|  | 6 | 稳压电源 | 满足
|  | 7 | 可提供的原厂图像后处理工作站数量（套） | 满足
二、技术要求 | 1.探测器参数 | 1 | 探测器物理Z轴宽度(单套、双套、立体等具体数值) | ≥160mm
|  | 2 | 探测器有效物理单元数，不含辅助(供应商须提供检测报 告复印件，并加盖供应商公章) | 探测器具备等距排列,且每排探测器实际最小物理单元个数≥800个或探测器具备双层/双源技术，且每排探测器实际最小物理单元个数≥640个
| 2.球管和高压参数 | 1 | ▲球管是否与CT主机同品牌 | 是否具备
|  | 2 | ▲高压发生器是否为与CT主机同品牌 | 是否具备
|  | 3 | ▲最高输出管电流（非等效）（mA） | ≥1000mA
|  | 4 | 最低输出管电流（mA） | ≤10mA
|  | 5 | ▲球管阳极散热率（kHU/min）≥1600kHU/min | 小于1600kHU/min得0分，1600-3000得1分，大于3000得2分
|  | 6 | 基于球管端的双能量成像管电压输出范围或者基于探测器端的双能量成像管电压可选择 | 是否具备
|  | 7 | 最长连续曝光时间（s） | ≥100S
| 3.扫描机架参数 | 1 | ▲机架完整（不拆外壳）的状态下，扫描架孔径≥78cm(供应商须提供NMPA注册证产品技术要求附件证明，加盖供应商公章) | ≥78cm
|  | 2 | ▲机架或球管物理最快转速(秒/圈) | ≤0.275秒/圈
|  | 3 | 机架倾斜角度 | 具备物理倾角±30°
|  | 4 | 机架控制面板个数（个） | ≥2个
| 4.扫描床参数 | 1 | 螺旋扫描最大可扫描范围（cm） | ≥180cm
|  | 2 | 最大定位像可扫描长度（cm） | ≥180cm
| 5.主控制台及重建计算机系统参数 | 1 | 主控台计算机内存（GB） | ≥64GB
|  | 2 | 主控台硬盘容量（TB） | ≥3TB
|  | 3 | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）（万幅） | ≥100万幅
|  | 4 | 重建计算机内存（GB） | ≥64GB
|  | 5 | 重建计算机硬盘容量（TB） | ≥4TB
|  | 6 | 显示器尺寸（英寸） | ≥24英寸
| 6.扫描和重建参数 | 1 | 螺旋扫描最大螺距 | ≥1.5
|  | 2 | 最薄扫描图像层厚（mm） | ≤0.625mm
|  | 3 | 最大扫描FOV（cm） | ≥50cm
|  | 4 | 双能量（单套、双套、立体）扫描最大FOV（cm） | ≥50cm（单源）或≥35cm（双源）
|  | 5 | 图像重建速度（幅/秒） | ≥60幅/秒
|  | 6 | 具备CFDA或者NMPA注册的宽体锥束重建算法或迭代重建算法 | 满足
|  | 7 | X-Y平面空间分辨率（MTF=0%）（LP/cm） | ≥20LP/cm

## 1.5TMR
1.5T及以上磁共振参数（征求意见稿）
|  | 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求
一、★基本要求 | 1.磁体系统 | 1 | 磁场强度（T）≥1.5T | 满足
|  | 2 | 超导磁体
|  | 3 | 具备主动+被动屏蔽方式
|  | 4 | 具备主动+被动匀场方式
|  | 5 | 磁场稳定度≤0.1ppm/h
|  | 6 | 具备三维动态匀场
|  | 7 | 冷头类型≥4K
|  | 8 | 磁体孔径≥60cm（患者检查孔道内径）
|  | 9 | 液氦容量≥1000L
|  | 10 | 液氦年消耗（正常使用）
| 2.射频系统 | 1 | 全部线圈具备免调谐技术 | 满足
| 3.射频线圈其他技术要求 | 1 | 1 具备一次摆位完成全部线圈扫描 | 满足
2 具备线圈组合扫描
| 4.主控计算机系统 | 1 | 最大重建矩阵1024×1024 | 满足
| 5.操作台、扫描床及其环境调节系统 | 1 | 磁体具备控制面板≥2 | 满足
|  | 2 | 具备病人通道环境
|  | 3 | 具备专用防磁耳机、呼叫按钮
|  | 4 | 具备病人状况监视、对讲系统
|  | 5 | 具备远程遥控定位系统
|  | 6 | 具备扫描床紧急制动功能
|  | 7 | 具备一键升床功能
|  | 8 | 具备一键进床自动定位功能
| 6.静音技术 | 1 | 是否具备静音技术并做出描述 | 满足
| 7.图像拷贝方式与网络功能 | 1 | 具备软件控制照相技术 | 满足
|  | 2 | 具备光盘刻录机
|  | 3 | 可同时回读至主机和PC机
|  | 4 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、worklist）的功能。
|  | 5 | 具备远程遥控检修技术
| 8.并行采集技术平台 | 1 | 具备全面自动校正部分并行采集技术 | 满足
|  | 2 | 具备并行采集技术兼容的扫描序列（包括但不限于自旋回波、快速自旋回波、梯度回波等序列）
|  | 3 | 具备并行采集自动校正技术
|  | 4 | 具备提供k空间双方向并行采集加速技术
| 9.成像序列和技术 | 1 | 自旋回波序列： | 满足
1 具备2D/3D快速自旋回波
2 具备快速自旋回波回波分享技术
3 具备三维快速自旋回波序列
4 具备单次激发自旋回波序列
5 具备脂肪抑制序列
6 具备频谱脂肪抑制序列
7 具备水抑制序列
|  | 2 | 反转恢复序列：
1 具备快速IR(脂肪、水抑制)
2 具备快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
3 具备STIR短T1压脂序列
4 具备单次激发快速IR
5 具备常规反转恢复序列
6 具备真实影像反转恢复（灰白质强对比）
7 具备频率选择性脂肪激发技术
8 具备频率选择性水激发技术
|  | 3 | 梯度回波序列（2D/3D）：
1 具备2D/3D稳态进动梯度回波
2 具备同相位和反相位成像
3 具备多回波序列MEDIC
4 具备亚秒T1扫描序列（2D/3D）
5 具备亚秒T2扫描序列（2D/3D）
6 具备单次多平面梯度回波序列
7 具备多回波梯度回波序列
8 具备除剩余磁化梯度回波
9 具备利用剩余磁化梯度回波
|  | 4 | 平面回波成像技术：
1 具备单多次激发平面回波成像
2 具备EPI回波链
3 具备自旋回波EPI
4 具备梯度回波EPI
5 具备反转EPI
| 10.心血管成像 | 1 | 具备2D/3D时间飞越(TOF)血管成像 | 满足
|  | 2 | 具备门控法TOF/PC血管成像 | 满足
|  | 3 | 具备3D增强对比CE—MRA技术 | 满足
|  | 4 | 具备超快速血管造影成像技术 | 满足
|  | 5 | 具备磁化转移（MTC）技术 | 满足
|  | 6 | 具备对比剂实时跟踪触发技术 | 满足
|  | 7 | 具备导航技术 | 满足
|  | 8 | 具备白血技术 | 满足
|  | 9 | 具备黑血技术 | 满足
|  | 10 | 具备心肌灌注成像技术 | 满足
|  | 11 | 具备心肌活性成像技术 | 满足
|  | 12 | 具备心脏电影成像技术 | 满足
| 11.体部成像 | 1 | 具备全身弥散成像技术 | 满足
|  | 2 | 具备T1W 3D高分辨屏气容积成像技术
|  | 3 | 具备提供腹部增强扫描多对比技术
|  | 4 | 具备MR结肠造影技术（亮、暗腔）
|  | 5 | 具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)
|  | 6 | 具备单次激发2D/3D水成像
|  | 7 | 具备自由呼吸3D水成像
|  | 8 | 具备动态肾脏灌注成像技术
|  | 9 | 具备MR尿路造影技术（2D/3D）
|  | 10 | 具备MR脊髓造影技术（2D/3D）
|  | 11 | 具备脂肪及铁质定量技术（含水脂分离技术）
|  | 12 | 具备肝脏定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
| 12.关节软骨成像 | 1 | 具备3D高分辨率扫描序列 | 满足
|  | 2 | 具备3D软骨成像扫描序列
|  | 3 | 具备3D去金属伪影成像技术
|  | 4 | 具备骨关节定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
| 13.神经系统成像 | 1 | 具备高分辨率内耳水成像 | 满足
|  | 2 | 具备高分辨率颅脑成像
|  | 3 | 具备高分辨率神经成像（中枢及外周）
|  | 4 | 具备脑灌注成像及后处理软件
|  | 5 | 具备全脑不打药灌注成像（3D ASL）
|  | 6 | 具备脑波谱（单、多体素/2D、3D）成像及后处理软件
|  | 7 | 具备扩散加权成像（DWI）
|  | 8 | 具备扩散张量成像（DTI）、扩散峰度成像（DKI）及扩散谱成像（DSI）技术及后处理软件
|  | 9 | 具备磁敏感加权成像及磁敏感定量成像（QSM）技术及后处理软件
|  | 10 | 具备磁化传递成像（MTC）及化学交换饱和成像（CEST）技术及后处理软件
|  | 11 | 具备神经系统弥散成像技术及后处理软件
|  | 12 | 具备脑功能成像及后处理软件
| 14.伪影校正消除技术 | 1 | 具备螺旋K空间伪影校正技术 | 满足
|  | 2 | 具备可用于全身每个扫描部位
|  | 3 | 具备可用于任意对比度的检查序列
|  | 4 | 具备可配合所有线圈使用
|  | 5 | 具备可用于消除搏动、运动及金属伪影
| 15.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 液氦免费添加年限承诺≥3年 | 满足
|  | 2 | 不间断电源ups ，断电后可继续运行≥1h
|  | 3 | 稳压电源
|  | 4 | 水冷机（一用一备）
|  | 5 | 须提供适配于磁共振环境的智能化双针筒式高压注射器，具备高压注射参数及过程数据上传至PACS等信息系统的功能（具体功能以产品说明书为准）。 设备应满足采购人的临床操作与工作流程需求。 参考品牌包括但不限于：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃等。
|  | 6 | 适配精密空调（一用一备）
|  | 7 | 壁挂式铁磁性金属探测系统
|  | 8 | 机房屏蔽工程（提供屏蔽方案、屏蔽材料（种类、材质和数量）、照明光源（数量、种类和功率）、屏蔽门（种类、材质和数量））
二、技术要求 | 1.磁体系统 | 1 | 磁场均匀度：
|  | 2 | 1 40cmDSV（ppm） | ≤0.4ppm
|  |  | 2 30cmDSV（ppm） | ≤0.1ppm
|  |  | 3 20cmDSV（ppm） | ≤0.04ppm
|  |  | 4 10cmDSV（ppm） | ≤0.01ppm
|  |  | 裸磁体长度（不含外壳）（m） | ≤1.6
| 2.梯度系统 | 1 | 梯度场强（X轴,Y轴,Z轴，非有效值）（mT/m） | ≥33
|  | 2 | ▲梯度切换率（X轴,Y轴,Z轴，非有效值）（T/m/s） | ≥120
|  | 3 | ▲梯度单轴最快最短爬升时间（ms） | ≤0.28
|  | 4 | 最大FOV(X、Y、Z轴)（mm） | ≥500
| 3.射频系统 | 1 | ▲射频功率（kw） | ≥18
|  | 2 | 发射带宽（KHz） | ≥500
|  | 3 | 接收带宽（MHz） | ≥1
|  | 4 | ▲系统最大通道数 | ≥48
|  | 5 | ▲单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥24
| 4.射频线圈（提供对应线圈技术及通道数） | 1 | 头颈联合线圈（通道数） | ≥22
|  | 2 | ▲体部线圈≥2片(单片有效长度≥35cm)（单片线圈非联合使用有效通道数≥12） | 线圈总有效长度 P≥100cm，得3分； 75≤P＜100，得1分； P＜75，不得分。 必须提供该磁共振产品NMPA检测报告。
|  | 3 | 脊柱线圈（通道数） | ≥18
|  | 4 | 大柔性多功能线圈（通道数） | ≥8
|  | 5 | 小柔性多功能线圈（通道数） | ≥8
|  | 6 | 乳腺线圈（通道数） | 单侧≥8，双侧≥16
|  | 7 | 膝关节专用线圈（通道数） | ≥8
|  | 8 | 肩关节专用线圈（通道数） | ≥8
|  | 9 | 头部专用线圈（通道数） | ≥16
|  | 10 | 3 同时组合扫描的线圈个数 | ≥4
|  |  | 4 设备提供线圈接口数量 | ≥4
|  |  | ▲5 独立射频采集通道数，非系统最大线圈单元数或系统最大通道数 | ≥24
| 5.主控计算机系统 | 1 | 计算机内存（GB） | ≥64GB
|  | 2 | 图像重建速度(256×256，阵全 FOV)（幅/秒） | ≥2万
|  | 3 | 主机硬盘容量（GB） | ≥1T
| 6.扫描参数 | 1 | 最小扫描野（mm） | ≤5
|  | 2 | 最大扫描野（mm） | ≥500
|  | 3 | 最小二维采集层厚（2D)（mm） | ≤0.1
|  | 4 | 最小三维采集层厚（3D)（mm） | ≤0.05
|  | 5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024
|  | 6 | 最大采集弥散加权B值 | ≥10000
| 7.心血管成像 | 1 | 具备心肌定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping） | 具备

## 3TMR包1
3T及以上磁共振（包1）参数（征求意见稿）
|  | 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求
★基本要求 | 1.磁体系统 | 1 | 磁场强度≥3.0T | 满足
|  | 2 | 超导磁体 | 满足
|  | 3 | 具备主动+被动屏蔽方式 | 满足
|  | 4 | 具备主动匀场+被动匀场方式 | 满足
|  | 5 | 具备三维动态匀场 | 满足
|  | 6 | 具备一阶匀场+二阶匀场（≥5通道）线性匀场 | 满足
|  | 7 | 冷头≥4K | 满足
|  | 8 | 液氦年消耗量(正常使用零液氦消耗) | 满足
|  | 9 | 具备自动监控液氦水平技术 | 满足
| 2.梯度系统 | 1 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 满足
|  | 2 | 具备梯度放大器冷却功能 | 满足
|  | 3 | 梯度控制技术方式及说明:全数字实时发射接收 | 满足
|  | 4 | 具备软件及硬件降噪技术 | 满足
| 3.射频系统 | 1 | 具备多源射频发射技术 | 满足
|  | 2 | 全数字或双源射频控制系统 | 满足
|  | 3 | 具备并行采集技术平台 | 满足
|  | 4 | 具备多层激发采集成像技术 | 满足
| 4.静音平台 | 1 | 具备系统硬件静音技术，梯度线圈隔离、射频线圈隔离和声学衰减 | 满足
|  | 2 | 具备静音扫描技术，适用范围： | 满足
1 全静音平台可用于T1对比
2 全静音平台可用于T2对比
3 全静音平台可用于Darkfluid对比
4 全静音平台可用于SWI对比
5 全静音平台可用于TSE序列
6 全静音平台可用于SE序列
7 全静音平台可用于GRE序列
| 5.主控计算机系统 | 1 | 重建系统配备GPU或TPU | 满足
| 6.系统后处理 | 1 | 具备3D后处理 | 满足
|  | 2 | 具备实时MPR后处理
|  | 3 | 具备三维表面重建技术SSD后处理
|  | 4 | 具备实时MIP后处理
|  | 5 | 具备电影回放软件
|  | 6 | 具备图像评价软件
|  | 7 | 具备实时互动重建
|  | 8 | 具备ADC-map
|  | 9 | 具备T1，T2值计算
|  | 10 | 具备时间信号曲线
|  | 11 | 具备图像减影、叠加
| 7.后处理接口 | 1 | 具备软件控制照相技术 | 满足
|  | 2 | 具备光盘刻录机
|  | 3 | 可同时回读至主机和PC机
|  | 4 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist等）的功能
|  | 5 | 图像网络传输速度（以太网连接）≥1000M
| 8.操作台、扫描床及环境调节系统 | 1 | 磁体床旁双侧扫描控制面板： | 满足
1 可双侧控制进床距离
2 可双侧控制进床速度
3 可双侧控制扫描床退至原始位置
4 可双侧控制扫描床退至定位位置
5 可双侧紧急暂停进床
6 紧急情况下，可断电进行人工失超退磁
7 磁体内具备缓解患者情绪的人性化功能
|  | 2 | 扫描间内可操作并显示病人信息功能 | 满足
|  | 3 | 自动播报屏气呼气指令 | 满足
|  | 4 | 具备自动线圈选择 | 满足
|  | 5 | 具备自动步进扫描床 | 满足
|  | 6 | 具备足先进扫描模式 | 满足
|  | 7 | 具备磁体间摄像头和监视器 | 满足
|  | 8 | 具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 满足
|  | 9 | 具备操作间及磁体间紧急制动系统 | 满足
|  | 10 | 具备心电门控、呼吸门控、外周门控 | 满足
|  | 11 | 具备智能触控病人定位系统 | 满足
|  | 12 | 具备一键定位 | 满足
| 9.全景一体化成像系统（或提供类似功能参数） | 1 | 具备一次摆位完成全部线圈扫描功能 | 满足
|  | 2 | 具备线圈组合扫描
|  | 3 | 同时采集线圈数≥4个
|  | 4 | 具备组合扫描专用线圈控制软件
|  | 5 | 具备智能定位技术
|  | 6 | 脊柱线圈整合于床面设计
|  | 7 | 线圈接口整合于床面设计
|  | 8 | 具备矩阵线圈通道选择模式
|  | 9 | 具备矩阵线圈频谱成像模式
|  | 10 | 具备实时扫描助手
|  | 11 | 具备全中枢神经成像无缝连接
|  | 12 | 具备自动检查计划
|  | 13 | 具备自动结果生成
| 10.多通道（源）射频发射技术平台 | 1 | 具备a-SPACE技术或同等技术 | 满足
|  | 2 | 具备B1 Filter技术或同等技术
|  | 3 | 具有小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像（通用电气提供FOCUS；西门子提供ZOOMit；飞利浦提供iZOOM；联影提供MicroView DWI；其他厂家提供同等技术）
| 11.智能操作平台 | 1 | 同时具备全身多部位智能定位、智能参数优化、智能后处理技术（头部、脊柱、关节、腹部、心脏、乳腺、血管等，具备≥6项） | 满足
| 12.成像序列和技术 | 1 | 具备以下自旋回波（SE）序列： | 满足
1 2D/3D自旋回波序列
2 TSE回波分享技术
3 三维TSE/FSE序列
4 单次激发SE
5 脂肪抑制序列
6 频率脂肪抑制
7 水抑制序列
|  | 2 | 具备以下反转恢复（IR）序列：
1 快速IR(脂肪、 水抑制）
2 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
3 STIR短T1压脂序列
4 单次激发快速IR
5 常规反转恢复序列
6 真实影像反转恢复（灰白质强对比）
7 脂肪/水激发技术
8 翻转恢复脂肪抑制序列
|  | 3 | 具备以下梯度回波(GRE) 序列：
1 2D/3D 快速稳态进动梯度回波
2 in-phase和out-phase成像
3 多回波合并成像序列
4 亚秒T1扫描序列（2D/3D）
5 亚秒T2扫描序列（2D/3D）
6 单次多平面梯度回波序列
7 多回波梯度回波序列
8 除剩余磁化梯度回波
9 利用剩余磁化梯度回波
10 重T2 加权高对比序列
|  | 4 | 具备以下平面回波(EPI)序列：
1 单次激发EPI
2 多次激发EPI
3 自旋回波EPI
4 梯度回波EPI
5 反转EPI
| 13.体部成像 | 1 | 具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 满足
|  | 2 | 具备自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实现动脉期多时相扫描
|  | 3 | 具备多期动态扫描层面精准对位技术
|  | 4 | 具备全身弥散成像软件包
|  | 5 | 具备同相位/去相位水脂分离技术
|  | 6 | 具备MR结肠造影技术 （亮、暗腔）
|  | 7 | 具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)
|  | 8 | 具备单次激发 2D/3D水成像
|  | 9 | 具备呼吸导航技术
|  | 10 | 自由呼吸3D水成像：
1 具备实时参量图成像技术
2 具备实时T1参量图成像软件包
3 具备实时T2参量图成像软件包
|  | 11 | 具备肝脏定量参数成像（包含且不限于T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
|  | 12 | 具备动态肾脏灌注成像技术
|  | 13 | 具备MR尿路造影技术（2D/3D）
|  | 14 | 具备MR脊髓造影技术（2D/3D）
|  | 15 | 具备脂肪铁双定量成像技术
|  | 16 | 3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
|  | 17 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）可应用于乳腺、前列腺、盆腔等腹盆部脏器。
| 14.神经系统成像 | 1 | 弥散成像： | 满足
1 具备实时弥散技术
2 具备各向同性采集
3 具备各向异性采集
4 具备ADC值测量
5 具备ADC-map彩图
6 具备体部脏器弥散
7 提供多b值弥散成像技术(单序列同时最多采集b值）
8 具备弥散张量成像（DTI）
9 DTI弥散张量方向数(单序列一次采集，需商品化的非科研序列技术)≥256
10 DSI弥散谱成像方向数≥256
11 具备白质纤维束成像
12 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）
|  | 2 | 灌注成像： | 满足
1 全脑打药灌注技术：
1.1 具备计算血流图（rCBF图）
1.2 具备平均通过时间（MTT）
1.3 具备到达峰值时间（TTP）
1.4 具备负积分图（局部脑血容量）
1.5 具备检索图（局部脑血容量）
1.6 具备彩色灌注分析软件
1.7 具备线上计算血流动态图
2 具备不打药全脑灌注定量技术：
2.1 具备FSE信号读取
2.2 提供CBF精准定量（ml/100g/min）
|  | 3 | 磁敏感成像： | 满足
1 可兼容并行采集
2 具备磁敏感成像实时磁矩图成像技术
3 具备磁敏感成像实时相位图成像技术
4 具备磁敏感成像原始图像成像技术
5 具备磁敏感成像mMIP图像成像技术
6 具备磁敏感定量成像技术
|  | 4 | 脑功能成像： | 满足
1具备脑功能成像后处理分析
2具备血氧饱和度依赖性成像
3具备实时t-test后处理成像
4具备前瞻性运动校正技术
|  | 5 | 其他成像： | 满足
1 具备全中枢神经系统成像（使用一体化线圈）
2 具备图像无缝拼接软件包
3 具备磁化传递成像（MTC）及化学交换饱和成像（CEST）技术及后处理软件
| 15.心血管成像 | 1 | 具备2D/3D时间飞越(TOF)血管成像 | 满足
|  | 2 | 具备相位对比(PC)血管成像
|  | 3 | 具备门控法TOF/PC血管成像
|  | 4 | 具备3D增强对比CE—MRA技术
|  | 5 | 具备门静脉成像技术
|  | 6 | 具备实时成像技术
|  | 7 | 具备超快速血管造影成像技术
|  | 8 | 具备磁化转移（MTC）技术
|  | 9 | 具备对比剂实时跟踪触发技术
|  | 10 | 具备导航技术
|  | 11 | 具备下肢血管造影分段跟踪成像技术
|  | 12 | 具备自动移床MRA
|  | 13 | 具备电影回放
|  | 14 | 具备最大强度投影
|  | 15 | 具备多层面重建
|  | 16 | 具备曲面重建
|  | 17 | 具备常规心脏形态学成像
|  | 18 | 具备心脏回波分享技术
|  | 19 | 具备快速梯度回波/快速心脏采集
|  | 20 | 具备黑血技术
|  | 21 | 具备亮血技术
|  | 22 | 具备正向心电触发
|  | 23 | 具备反向心电触发
|  | 24 | 具备二维/三维多相位成像
|  | 25 | 具备快速心脏电影
|  | 26 | 具备一站式心脏成像技术
|  | 27 | 具备首过法灌注成像
|  | 28 | 具备自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
|  | 29 | 具备放射采集技术
|  | 30 | 具备双斜位成像
|  | 31 | 具备压缩感知成像（提供压缩感知全身成像技术，包括心脏、颅脑、体腹部脏器成像）：加速倍数≥16
|  | 32 | 压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
|  | 33 | 具备不打药冠状动脉成像
|  | 34 | 具备不打药外周血管成像
|  | 35 | 具备心肌定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
|  | 36 | 具备流量定量成像
| 16.波谱成像 | 1 | 具备自动匀场方式 | 满足
|  | 2 | 具备手动匀场方式
|  | 3 | 具备自动水抑制技术
|  | 4 | 具备自动频谱分析
|  | 5 | 具备实时频谱分析及实时显示
|  | 6 | 具备高级频谱分析后处理软件
|  | 7 | 用户可编辑后处理程序
|  | 8 | 具备2D和3D频谱成像
|  | 9 | 具备单体素和多体素频谱成像
|  | 10 | 具备PRESS技术
|  | 11 | 具备STEAM技术
|  | 12 | 具备代谢产物浓度分布彩图
|  | 13 | 具备代谢产物比例地图
|  | 14 | 具备外周容积脂肪抑制技术
|  | 15 | 具备半自动匀场方式
|  | 16 | 具备快速频谱成像技术
|  | 17 | 具备三维脑频谱成像
|  | 18 | 具备化学位移成像(2D/3D CSI)
|  | 19 | 具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱
| 17.骨关节成像 | 1 | 具备3D各向同性容积成像序列 | 满足
|  | 2 | 具备高分辨率颈髓成像
|  | 3 | 具备高分辨率内耳三维成像
|  | 4 | 具备全脊柱成像
|  | 5 | 具备图像无缝拼接软件包
|  | 6 | 具备关节软骨成像
|  | 7 | 具备骨关节定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
| 18.并行采集技术 | 1 | 基于图像算法 | 满足
|  | 2 | 基于k-空间算法
|  | 3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法
|  | 4 | 并行采集加速因子（个数）≥16
|  | 5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈：全部兼容
|  | 6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列：全部兼容
|  | 7 | 具备并行采集自动校准技术
|  | 8 | 具有并行采集因子施加方向（X、Y、Z轴三方向）
| 19.伪影校正技术 | 1 | 流体补偿 | 满足
|  | 2 | 呼吸补偿
|  | 3 | 头部伪影矫正
|  | 4 | 去金属伪影技术
|  | 5 | 消除磁敏感伪影
|  | 6 | 卷积伪影去除
|  | 7 | 前瞻性运动伪影校正
|  | 8 | 回顾性运动伪影校正
|  | 9 | 抑制头部运动伪影
|  | 10 | 抑制腹部运动伪影
|  | 11 | 抑制关节运动伪影
|  | 12 | 抑制颈部运动伪影
|  | 13 | 可应用于T1像
|  | 14 | 可应用于T2像
|  | 15 | 可应用于黑水像
|  | 16 | 可应用于冠状位
|  | 17 | 可应用于矢状位
|  | 18 | 可应用于横断位
| 20.其他先进技术 | 1 | 自动和手动滤波 | 满足
|  | 2 | 实时交互式成像
|  | 3 | 具备三维定位系统
|  | 4 | 频率编码方向扩大采集
|  | 5 | 相位编码方向扩大采集
|  | 6 | 预饱和技术
|  | 7 | 饱和带数目≥8
|  | 8 | 脂肪饱和技术
|  | 9 | 水饱和技术
|  | 10 | 水激发技术
|  | 11 | 偏中心扫描技术
|  | 12 | 扫描暂停技术
|  | 13 | 可变带宽技术
|  | 14 | 可变k空间填充
|  | 15 | 非/对称回波
|  | 16 | 信噪比指示器
|  | 17 | 优化反转角技术
|  | 18 | 线圈灵敏度校正
|  | 19 | 神经高分辨成像
|  | 20 | 磁共振实时定位
|  | 21 | 磁共振实时透视
|  | 22 | 交互式参数改变
|  | 23 | 扫描参数顾问
|  | 24 | 恒定信号技术
|  | 25 | 序列重生技术
|  | 26 | 具备4D-flow成像技术及后处理软件
|  | 27 | 配备≥3个商品化深度学习平台具备且提供NMPA注册证或者FDA注册证”
|  | 28 | 可提供的商品化科研功能软件（数量）≥12 | 满足
如果是GE公司，请提供RTCF平台：SIGNA Works高级功能。不限于（以下仅供参考）：Propeller 3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL，LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，SWAN2.0，CUBE 2.0，FOCUS， DISCO，PROGRES，Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software，Silenz MRA，Silenz 3D T1，Silenz 3D PD，Silenz Neuro Suite，Silenz ART Suite，MAGIC DWI，Cardiomap，FOCUS DWI，3D ASL，MDE，ZTE，IdealQ，Hypersense，Hypercube，Hyperband，GENIQ，MAGIC(MDME)，3D PROMO
如果是飞利浦公司，请提供Vitaleye平台：dStream高级功能。不限于（以下仅供参考）：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，KtBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，MDME，4D ASL，B-TRANCE，Whole Body imaging，1024方向DTI，GABA波谱成像，3D APT成像
如果是西门子公司，请提供Biomatrix平台：Tim高级功能软件包。不限于（以下仅供参考）：Phoenix，PhoenixZIP，GRASP-VIBE，Compressed Sensing Cardiac Cine，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR，MDME，SMS-TSE，QISS，RESOLVE，Turbo Suite Elite，Turbo Suite Excelerate，Turbo Suite Essential，SMS，Tissue 4D、vMRE等
如果是联影公司，请提供uAiFI平台：ACS高级功能。不限于（以下仅供参考）：AI智能血管斑块分析后处理，t-uCS，Maps，Inline Maps，Inline Stitching，uDCE，IVIM，Tagging，智能脑区分割功能，Computed b Value，Dynamic Evaluation（Stroke），Dynamic Evaluation（Mismatch），Brain Perfusion（Tumor），Vessel Evaluation，Breast Evaluation，uCSR，FSE DWI，DB SWI，QSM，ARMS，uFreeR，WFI，Navigator，uSWIFT，SWI+，MARS，EasyScan，4D CEMRA，SVS MRS，CSI MRS，Flow Quantification，SNAP，Qscan，Cardiac uCS Cine，UTE,DKI，CardiacFunction，Cardiac Flow，uMR在线生态平台，头颈部血管壁斑块扫描及处理功能
如果是东软公司，提供Deep NeuCS平台高级功能，包括但不限于MRS、PC BOLD fMRI、DWI、DTI、dGRE、ASL（2D/3D）、DC-TSE、DSC、FR-TSE、Total spine、ROKAR Nova Total body(from head to pelvis)、MUSIC、CHANCE、SMILE、LiverQuant、KneeQuant、EXCOFEA、RECOFEA、CENTRA DANCE、tSHARE PEACE、WATEX FlowQuant、BB Brachial plexus imaging、RR Plaque Imaging、ZOOM DWI、nSENSE ZOOM MUSICCS、GRAB、Deep R、GibbsCut
其他厂家应提供对应类似平台及技术
| 21.原厂高级图像后处理工作站 | 1 | 内存（GB）≥64GB | 满足
|  | 2 | 硬盘容量（TB）≥1TB
|  | 3 | 显示器（英寸）≥24英寸
|  | 4 | 具备MIP,MPR,SSD等
|  | 5 | DICOM图像可转换成JPG格式
|  | 6 | 具备DVD/CD-RW光盘刻录机
|  | 7 | 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）
|  | 8 | 工作站控制照相
|  | 9 | 具备图像管理
|  | 10 | 具备联网图像传输
|  | 11 | 具备Dicom3.0软硬接口并负责连接
|  | 12 | 提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
| 22.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 液氦免费添加年限承诺≥5年 | 满足
|  | 2 | 不间断电源ups ，断电后可继续运行≥1h
|  | 3 | 稳压电源
|  | 4 | 水冷机（一用一备）
|  | 5 | 须提供适配于磁共振环境的智能化双针筒式高压注射器，具备高压注射参数及过程数据上传至PACS等信息系统的功能（具体功能以产品说明书为准）。 设备应满足采购人的临床操作与工作流程需求。参考品牌包括但不限于：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃
|  | 6 | 适配精密空调（一用一备）
|  | 7 | 壁挂式铁磁性金属探测系统
|  | 8 | 机房屏蔽工程（提供屏蔽方案、屏蔽材料（种类、材质和数量）、照明光源（数量、种类和功率）、屏蔽门（种类、材质和数量）
二、技术要求 | 1.磁体系统 | 1 | ▲匀场通道数 | 8≤P ,得2分； 5≤P＜8，得1分； P＜5，不得分。
|  | 2 | 磁场均匀度：
|  |  | 1：50cmDSV（ppm） | ≤2
|  |  | 2：40cmDSV（ppm） | ≤0.35
|  |  | 3：30cmDSV（ppm） | ≤0.08
|  |  | 4：20cmDSV（ppm） | ≤0.02
|  |  | 5：10cmDSV（ppm） | ≤0.005
|  | 3 | ▲裸磁体长度（不含外壳）（cm） | 175cm＜P ,不得分； 170cm＜P≤175cm，得1分； 170cm≤P＜165cm，得2分； P≤165cm，得3分。
|  | 4 | ▲磁体孔径≥60cm（患者检查孔道内径） | 70cm≤P ,得2分； 65cm≤P＜70cm，得1分； P＜65cm，不得分。
|  | 5 | 五高斯磁力线X轴、Y轴、Z轴（m×m×m） | ≤3.0m×3.0m×5.5m
|  | 6 | 液氦容量（升） | ≥1400L
| 2.梯度系统 | 1 | ▲最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴，非有效值，非Peak峰值）（mT/m）；最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴，非有效值）(T/m/s) | P≥80mT/m、≥200T/m/s，得3分； 60mT/m≤P＜80mT/m、≥200T/m/s，得2分； P＜60mT/m，＜200T/m/s，不得分
|  | 2 | ▲梯度单轴最快最短爬升时间（ms） | ≤0.25ms
| 3.射频系统 | 1 | ▲具备多个独立射频放大器；单源射频有效最大功率(KW) | 独立射频放大器≥2个；单源射频有效最大功率≥15kW
|  | 2 | ▲不移床单次扫描单个FOV可生成图像的最大射频独立接收通道数（非同时连接的最大通道数） | ≥64
|  | 3 | 每通道同时并行采样最大接收带宽（MHz） | ≥1MHz
|  | 4 | 射频发射带宽（KHz） | ≥500kHz
| 4.射频线圈（提供对应线圈技术及通道数） | 1 | ▲头颈线圈（通道数） | ≥32
|  | 2 | 头部线圈（通道数） | ≥32通道
|  | 3 | 全脊柱线圈（通道数） | ≥32
|  | 4 | ▲体部线圈≥2片(单片有效长度≥35cm)（单片线圈非联合使用有效通道数≥12） | 线圈总有效长度 P≥100cm，得3分； 75≤P＜100，得1分； P＜75，不得分。 必须提供该磁共振产品NMPA检测报告。
|  | 5 | 乳腺专用线圈（通道数） | 单侧≥8，双侧≥16
|  | 6 | 多功能大柔性线圈（通道数） | ≥8通道
|  | 7 | 多功能小柔性线圈（通道数） | ≥8通道
|  | 8 | 膝关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥16通道
|  | 9 | 肩关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
|  | 10 | 足踝关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
|  | 11 | 腕关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
| 5.静音平台 | 1 | 1 全静音平台可用于T1对比
2 全静音平台可用于T2对比
3 全静音平台可用于Darkfluid对比
4 全静音平台可用于SWI对比
5 全静音平台可用于TSE序列
6 全静音平台可用于SE序列
7 全静音平台可用于GRE序列
| 6.主控计算机系统 | 1 | 系统内存（GB） | ≥64GB
|  | 2 | 系统硬盘容量(GB) | ≥1TB
|  | 3 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024
|  | 4 | 图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）（幅/秒） | ≥10万幅
|  | 5 | 阵列处理器硬盘（TB） | ≥1TB
|  | 6 | 阵列处理器内存（GB） | ≥128GB
|  | 7 | 计算机显示器（英寸） | ≥24英寸
| 7.扫描参数 | 1 | 最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）（mm） | ≥50cm
|  | 2 | 最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）（mm） | ≤5mm
|  | 3 | 快速自旋回波最大回波链长度ETL | ≥1024
|  | 4 | EPI最大回波链长度ETL | ≥512
|  | 5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024
|  | 6 | 弥散加权B值 | ≥10000

## 3TMR包2
3T及以上磁共振（包2）参数（征求意见稿）
|  | 序号 | 技术和性能参数名称 | 要求
一、★基本要求 | 1.磁体系统 | 1 | ★具备一阶匀场+二阶匀场（≥5通道）线性匀场 | 满足
| 2.成像序列和技术 | 1 | 具备以下自旋回波（SE）序列： | 满足
1 2D/3D自旋回波序列
2 TSE回波分享技术
3 三维TSE/FSE序列
4 单次激发SE
5 脂肪抑制序列
6 频率脂肪抑制
7 水抑制序列
|  | 2 | 具备以下反转恢复（IR）序列： | 满足
1 快速IR(脂肪、 水抑制）
2 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
3 STIR短T1压脂序列
4 单次激发快速IR
5 常规反转恢复序列
6 真实影像反转恢复（灰白质强对比）
7 脂肪/水激发技术
8 翻转恢复脂肪抑制序列
|  | 3 | 具备以下梯度回波(GRE) 序列： | 满足
1 2D/3D 快速稳态进动梯度回波
2 in-phase和out-phase成像
3 多回波合并成像序列
4 亚秒T1扫描序列（2D/3D）
5 亚秒T2扫描序列（2D/3D）
6 单次多平面梯度回波序列
7 多回波梯度回波序列
8 除剩余磁化梯度回波
9 利用剩余磁化梯度回波
10 重T2 加权高对比序列
|  | 4 | 具备以下平面回波(EPI)序列： | 满足
1 单次激发EPI
2 多次激发EPI
3 自旋回波EPI
4 梯度回波EPI
5 反转EPI
| 3.体部成像 | 1 | 具备肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 满足
|  | 2 | 具备自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实现动脉期多时相扫描
|  | 3 | 具备多期动态扫描层面精准对位技术
|  | 4 | 具备全身弥散成像技术及后处理软件
|  | 5 | 具备同相位/去相位水脂分离技术
|  | 6 | 具备MR结肠造影技术(亮、暗腔）
|  | 7 | 具备MR胰胆管造影技术(2D/3D)
|  | 8 | 具备单次激发 2D/3D水成像
|  | 9 | 具备呼吸导航技术
|  | 10 | 自由呼吸3D水成像：
1 具备实时参量图成像技术
2 具备实时T1参量图成像软件包
3 具备实时T2参量图成像软件包
|  | 11 | 具备肝脏定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
|  | 12 | 具备动态肾脏灌注成像技术
|  | 13 | 具备MR尿路造影技术(2D/3D）
|  | 14 | 具备MR脊髓造影技术(2D/3D）
|  | 15 | 具备脂肪铁双定量成像技术
|  | 16 | 3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
|  | 17 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）可应用于乳腺、前列腺、盆腔等腹盆部脏器。
| 4.神经系统成像 | 1 | 弥散成像： | 满足
1 具备实时弥散技术
2 具备各向同性采集
3 具备各向异性采集
4 具备ADC值测量
5 具备ADC-map彩图
6 具备体部脏器弥散
7 提供多b值弥散成像技术(单序列同时最多采集b值）
8 具备弥散张量成像（DTI）
9 DTI弥散张量方向数(单序列一次采集，需商品化的非科研序列技术)≥256
10 DSI弥散谱成像方向数≥256
11 具备白质纤维束成像
12 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）
|  | 2 | 灌注成像： | 满足
1:全脑打药灌注技术
1.1 具备计算血流图（rCBF图）
1.2 具备平均通过时间（MTT）
1.3 具备到达峰值时间（TTP）
1.4 具备负积分图（局部脑血容量）
1.5 具备检索图（局部脑血容量）
1.6 具备彩色灌注分析软件
1.7 具备线上计算血流动态图
2:具备不打药全脑灌注定量技术
2.1 具备FSE信号读取
2.2 提供CBF精准定量（ml/100g/min）
|  | 3 | 磁敏感成像： | 满足
1 可兼容并行采集
2 具备磁敏感成像实时磁矩图成像技术
3 具备磁敏感成像实时相位图成像技术
4 具备磁敏感成像原始图像成像技术
5 具备磁敏感成像mMIP图像成像技术
6 具备磁敏感定量成像技术(QSM)及后处理软件
|  | 4 | 脑功能成像： | 满足
1 具备脑功能成像后处理分析
2 具备血氧饱和度依赖性成像
3 具备实时t-test后处理成像
4 具备前瞻性运动校正技术
|  | 5 | 其他成像： | 满足
1 具备全中枢神经系统成像（使用一体化线圈）
2 具备图像无缝拼接软件包
3 具备磁化传递成像（MTC）及化学交换饱和成像（CEST）技术及后处理软件
| 5.心血管成像 | 1 | 具备2D/3D时间飞越(TOF)血管成像 | 满足
|  | 2 | 具备相位对比(PC)血管成像
|  | 3 | 具备门控法TOF/PC血管成像
|  | 4 | 具备3D增强对比CE—MRA技术
|  | 5 | 具备门静脉成像技术
|  | 6 | 具备实时成像技术
|  | 7 | 具备超快速血管造影成像技术
|  | 8 | 具备磁化转移（MTC）技术
|  | 9 | 具备对比剂实时跟踪触发技术
|  | 10 | 具备导航技术
|  | 11 | 具备下肢血管造影分段跟踪成像技术
|  | 12 | 具备自动移床MRA
|  | 13 | 具备电影回放
|  | 14 | 具备最大强度投影
|  | 15 | 具备多层面重建
|  | 16 | 具备曲面重建
|  | 17 | 具备常规心脏形态学成像
|  | 18 | 具备心脏回波分享技术
|  | 19 | 具备快速梯度回波/快速心脏采集
|  | 20 | 具备黑血技术
|  | 21 | 具备亮血技术
|  | 22 | 具备正向心电触发
|  | 23 | 具备反向心电触发
|  | 24 | 具备二维/三维多相位成像
|  | 25 | 具备快速心脏电影
|  | 26 | 具备一站式心脏成像技术
|  | 27 | 具备首过法灌注成像
|  | 28 | 具备自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
|  | 29 | 具备放射采集技术
|  | 30 | 具备双斜位成像
|  | 31 | 具备压缩感知成像（提供压缩感知全身成像技术，包括心脏、颅脑、体腹部脏器成像）,加速倍数≥16
|  | 32 | 压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
|  | 33 | 具备不打药冠状动脉成像
|  | 34 | 具备不打药外周血管成像
|  | 35 | 具备心肌定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
|  | 36 | 具备流量定量成像
| 6.波谱成像 | 1 | 具备自动匀场方式 | 满足
|  | 2 | 具备手动匀场方式
|  | 3 | 具备自动水抑制技术
|  | 4 | 具备自动频谱分析
|  | 5 | 具备实时频谱分析及实时显示
|  | 6 | 具备高级频谱分析后处理软件
|  | 7 | 用户可编辑后处理程序
|  | 8 | 具备2D和3D频谱成像
|  | 9 | 具备单体素和多体素频谱成像
|  | 10 | 具备PRESS技术
|  | 11 | 具备STEAM技术
|  | 12 | 具备代谢产物浓度分布彩图
|  | 13 | 具备代谢产物比例地图
|  | 14 | 具备外周容积脂肪抑制技术
|  | 15 | 具备半自动匀场方式
|  | 16 | 具备快速频谱成像技术
|  | 17 | 具备三维脑频谱成像
|  | 18 | 具备化学位移成像(2D/3D CSI)
|  | 19 | 具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱
| 7.骨关节成像 | 1 | 具备3D各向同性容积成像序列 | 满足
|  | 2 | 具备高分辨率颈髓成像
|  | 3 | 具备高分辨率内耳三维成像
|  | 4 | 具备全脊柱成像
|  | 5 | 具备图像无缝拼接软件包
|  | 6 | 具备关节软骨成像
|  | 7 | 具备骨关节定量参数成像（包含且不限T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
| 8.并行采集技术 | 1 | 基于图像算法 | 满足
|  | 2 | 基于k-空间算法
|  | 3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法
|  | 4 | 并行采集加速因子≥16个
|  | 5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈：全部兼容
|  | 6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列：全部兼容
|  | 7 | 具备并行采集自动校准技术
|  | 8 | 具有并行采集因子施加方向（X、Y、Z轴三方向）
| 9.伪影校正技术 | 1 | 具备流体补偿 | 满足
|  | 2 | 具备呼吸补偿
|  | 3 | 具备头部伪影矫正
|  | 4 | 具备去金属伪影技术
|  | 5 | 具备消除磁敏感伪影
|  | 6 | 具备卷积伪影去除
|  | 7 | 具备前瞻性运动伪影校正
|  | 8 | 具备回顾性运动伪影校正
|  | 9 | 具备抑制头部运动伪影
|  | 10 | 具备抑制腹部运动伪影
|  | 11 | 具备抑制关节运动伪影
|  | 12 | 具备抑制颈部运动伪影
|  | 13 | 可应用于T1像
|  | 14 | 可应用于T2像
|  | 15 | 可应用于黑水像
|  | 16 | 可应用于冠状位
|  | 17 | 可应用于矢状位
|  | 18 | 可应用于横断位
| 10.其他先进技术 | 1 | 具备自动和手动滤波 | 满足
|  | 2 | 实时交互式成像
|  | 3 | 具备三维定位系统
|  | 4 | 频率编码方向扩大采集
|  | 5 | 相位编码方向扩大采集
|  | 6 | 预饱和技术
|  | 7 | 饱和带数目≥8
|  | 8 | 脂肪饱和技术
|  | 9 | 水饱和技术
|  | 10 | 水激发技术
|  | 11 | 偏中心扫描技术
|  | 12 | 扫描暂停技术
|  | 13 | 可变带宽技术
|  | 14 | 可变k空间填充
|  | 15 | 非/对称回波
|  | 16 | 信噪比指示器
|  | 17 | 优化反转角技术
|  | 18 | 线圈灵敏度校正
|  | 19 | 神经高分辨成像
|  | 20 | 磁共振实时定位
|  | 21 | 磁共振实时透视
|  | 22 | 交互式参数改变
|  | 23 | 扫描参数顾问
|  | 24 | 恒定信号技术
|  | 25 | 序列重生技术
|  | 26 | 具备4D-flow成像技术及后处理软件
|  | 27 | 配备≥3个商品化深度学习平台具备且提供NMPA注册证或者FDA注册证”
| 11.原厂高级图像后处理工作站 | 1 | 内存（GB）≥64GB | 满足
|  | 2 | 硬盘容量（TB）≥1T
|  | 3 | 显示器（英寸）≥24英寸
|  | 4 | 具备MIP,MPR,SSD等
|  | 5 | DICOM图像可转换成JPG格式
|  | 6 | 具备DVD/CD-RW光盘刻录机
|  | 7 | 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）
|  | 8 | 工作站控制照相
|  | 9 | 具备图像管理
|  | 10 | 具备联网图像传输
|  | 11 | 具备Dicom3.0软硬接口并负责连接
|  | 12 | 提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
| 12.第三方设备及其他，（包括但不局限于） | 1 | 液氦免费添加年限承诺≥5年 | 满足
|  | 2 | 不间断电源ups ，断电后可继续运行≥1h
|  | 3 | 稳压电源
|  | 4 | 水冷机（一用一备）
|  | 5 | 须提供适配于磁共振环境的智能化双针筒式高压注射器，具备高压注射参数及过程数据上传至PACS等信息系统的功能（具体功能以产品说明书为准）。 设备应满足采购人的临床操作与工作流程需求。 参考品牌包括但不限于：Medrad、Nemoto、EZEM、Ulrich、友沃等。
|  | 6 | 适配精密空调（一用一备）
|  | 7 | 壁挂式铁磁性金属探测系统
|  | 8 | 机房屏蔽工程（提供屏蔽方案、屏蔽材料（种类、材质和数量）、照明光源（数量、种类和功率）、屏蔽门（种类、材质和数量））
二、技术要求 | 1.磁体系统 | 1 | ▲匀场通道数 | 8≤P ,得2分； 5≤P＜8，得1分； P＜5，不得分。
|  | 2 | 磁场均匀度：
|  | 3 | 1 50cmDSV（ppm） | ≤2
|  | 4 | 2 40cmDSV（ppm） | ≤0.35
|  | 5 | 3 30cmDSV（ppm） | ≤0.08
|  | 6 | 4 20cmDSV（ppm） | ≤0.02
|  | 7 | 5 10cmDSV（ppm） | ≤0.005
|  | 8 | ▲裸磁体长度（不含外壳）（cm） | 175cm＜P ,不得分； 170cm＜P≤175cm，得1分； 170cm≤P＜165cm，得2分； P≤165cm，得3分。
|  | 9 | 磁体孔径≥60cm（患者检查孔道内径） | 70cm≤P ,得2分； 65cm≤P＜70cm，得1分； P＜65cm，不得分。
|  | 10 | 五高斯磁力线X轴、Y轴、Z轴（m×m×m） | ≤3.0m×3.0m×5.5m
|  | 11 | 液氦容量（升） | ≥1400L
| 2.梯度系统 | 1 | ▲最大单轴梯度场强（X轴、Y轴、Z轴，非有效值，非Peak峰值）（mT/m）；最大单轴梯度切换率（X轴、Y轴、Z轴，非有效值）(T/m/s) | P≥60mT/m、≥200T/m/s，得3分； 45mT/m≤P＜60mT/m、≥200T/m/s，得1分； P＜45mT/m，＜200T/m/s不得分。
|  | 2 | ▲梯度单轴最快最短爬升时间（ms） | ≤0.25
| 3.射频系统 | 1 | ▲具备多个独立射频放大器；单源射频有效最大功率(KW) | 独立射频放大器≥2个；单源射频有效最大功率≥15kW
|  | 2 | ▲不移床单次扫描单个FOV可生成图像的最大射频独立接收通道数（非同时连接的最大通道数） | P≥48，得3分； 32≤P＜48，得1分； P＜32，不得分。
|  | 3 | 每通道同时并行采样最大接收带宽（MHz） | ≥1
|  | 4 | 射频发射带宽（KHz） | ≥500
| 4.射频线圈（提供对应线圈技术及通道数） | 1 | ▲头颈线圈（通道数） | ≥24
|  | 2 | 头部线圈（通道数） | ≥32通道
|  | 3 | 全脊柱线圈（通道数） | ≥32
|  | 4 | ▲体部线圈≥2片(单片有效长度≥35cm)（单片线圈非联合使用有效通道数≥12） | 线圈总有效长度 P≥100cm，得3分； 75≤P＜100，得1分； P＜75，不得分。 必须提供该磁共振产品NMPA检测报告。
|  | 5 | 乳腺专用线圈（通道数） | 单侧≥8，双侧≥16
|  | 6 | 多功能大柔性线圈（通道数） | ≥8通道
|  | 7 | 多功能小柔性线圈（通道数） | ≥8通道
|  | 8 | 膝关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥16通道
|  | 9 | 肩关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
|  | 10 | 足踝关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
|  | 11 | 腕关节专用线圈通道数（如大柔性线圈通道数≥18可不提供，可得分） | ≥8通道
| 5.主控计算机系统 | 1 | 系统内存（GB） | ≥64GB
|  | 2 | 系统硬盘容量(GB) | ≥1TB
|  | 3 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024
|  | 4 | 图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）（幅/秒） | ≥8万幅
|  | 5 | 阵列处理器硬盘（TB） | ≥1TB
|  | 6 | 阵列处理器内存（GB） | ≥128GB
|  | 7 | 计算机显示器（英寸） | ≥24英寸
| 6.扫描参数 | 1 | 最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）（mm） | ≥50cm
|  | 2 | 最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）（mm） | ≤5mm
|  | 3 | 快速自旋回波最大回波链长度ETL | ≥1024
|  | 4 | EPI最大回波链长度ETL | ≥512
|  | 5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024
|  | 6 | 弥散加权B值 | ≥10000
| 7.其他先进技术 | 1 | ▲可提供的商品化科研功能软件（数量） | ≥12
1如果是GE公司，请提供RTCF平台：SIGNA Works高级功能。不限于（以下仅供参考）：Propeller 3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL，LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，SWAN2.0，CUBE 2.0，FOCUS， DISCO，PROGRES，Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software，Silenz MRA，Silenz 3D T1，Silenz 3D PD，Silenz Neuro Suite，Silenz ART Suite，MAGIC DWI，Cardiomap，FOCUS DWI，3D ASL，MDE，ZTE，IdealQ，Hypersense，Hypercube，Hyperband，GENIQ，MAGIC(MDME)，3D PROMO
2如果是飞利浦公司，请提供Vitaleye平台：dStream高级功能。不限于（以下仅供参考）：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，KtBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，MDME，4D ASL，B-TRANCE，Whole Body imaging，1024方向DTI，GABA波谱成像，3D APT成像
3如果是西门子公司，请提供Biomatrix平台：Tim高级功能软件包。不限于（以下仅供参考）：Phoenix，PhoenixZIP，GRASP-VIBE，Compressed Sensing Cardiac Cine，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR，MDME，SMS-TSE，QISS，RESOLVE，Turbo Suite Elite，Turbo Suite Excelerate，Turbo Suite Essential，SMS，Tissue 4D、vMRE等
4如果是联影公司，请提供uAiFI平台：ACS高级功能。不限于（以下仅供参考）：AI智能血管斑块分析后处理，t-uCS，Maps，Inline Maps，Inline Stitching，uDCE，IVIM，Tagging，智能脑区分割功能，Computed b Value，Dynamic Evaluation（Stroke），Dynamic Evaluation（Mismatch），Brain Perfusion（Tumor），Vessel Evaluation，Breast Evaluation，uCSR，FSE DWI，DB SWI，QSM，ARMS，uFreeR，WFI，Navigator，uSWIFT，SWI+，MARS，EasyScan，4D CEMRA，SVS MRS，CSI MRS，Flow Quantification，SNAP，Qscan，Cardiac uCS Cine，UTE,DKI，CardiacFunction，Cardiac Flow，uMR在线生态平台，头颈部血管壁斑块扫描及处理功能
5如果是东软公司，提供Deep NeuCS平台高级功能，包括但不限于MRS、PC BOLD fMRI、DWI、DTI、dGRE、ASL（2D/3D）、DC-TSE、DSC、FR-TSE、Total spine、ROKAR Nova Total body(from head to pelvis)、MUSIC、CHANCE、SMILE、LiverQuant、KneeQuant、EXCOFEA、RECOFEA、CENTRA DANCE、tSHARE PEACE、WATEX FlowQuant、BB Brachial plexus imaging、RR Plaque Imaging、ZOOM DWI、nSENSE ZOOM MUSICCS、GRAB、Deep R、GibbsCut
6其他厂家应提供对应类似平台及技术